Ziņojums par iepirkumu

”Anestēzijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”

| Pasūtītājs: | VSIA „Piejūras slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003343729, Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, Valsts kase, kods TRELLV22, Konts Nr. LV36TREL9291040000000, Tālrunis/fakss: 63425311, Iepirkumi 63401415 |
| --- | --- |
| Iepirkuma identifikācijas numurs: | PS 2017/03 |
| Iepirkuma procedūras veids: | Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem |
| Līguma priekšmets: | ”Anestēzijas iekārtas piegāde un uzstādīšana” |
| Publicēšanas datums www.iub.gov.lv: | 12.06.2017. |
| Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums: | VSIA „Piejūras slimnīca” valdes 2015. gada 17.septembra sēdes lēmums, protokola Nr. 8 |
| Iepirkuma komisijas sastāvs: | Aigars RAUDA Eva CIEKURZE Kristīne LAŠAURI Danute VERZE |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: |
| Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus |
| Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes |
| Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. |
| Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) anestēzijas vai līdzvērtīgas iekārtas piegādes līgumu izpildē. Pieredzi pierāda un apliecina vismaz 2 (divas) pozitīvas (ar norādi par savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi) atsauksmes no attiecīgo līgumu pasūtītājiem. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība: | Noteiktais piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu piedāvājumu |
| Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks: | VSIA „Piejūras slimnīca”, adrese: Jūrmalas iela 2 (ieeja no Dārtas ielas 31), Liepāja, Latvija, LV-3401, 29.06.2017.plkst.11:00 |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: | VSIA „Piejūras slimnīca”, adrese: Jūrmalas iela 2 (ieeja no Dārtas ielas 31), Liepāja, Latvija, LV-3401, 29.06.2017.plkst.11:00 |
| Pretendentu saraksts, piedāvātās līgumcenas EUR, bez PVN | Pretendents | Piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN) |
|  | SIA ‘’Arbor Medical Korporācija’’, reģ.Nr. 40003547099 | 15 900.00 |
|  | SIA ‘’Tradintek’’, reģ.Nr. 40003308634 | 19 800.00 |
|  | SIA ‘’Medeksperts’’, reģ. Nr. 50003336771 | 23 589.00 |
| Pārbaudot iesniegtos piedāvājumus, iepirkuma komisija konstatēja: Pārbaudot SIA ‘’Arbor Medical Korporācija’’, reģ.Nr. 40003547099, piedāvājumu, Komisija ir konstatējusi, ka pretendents piedāvā piegādāt anestēzijas iekārtu, par kuru iesniegts aizpildīts tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikumā dotajai formai, kā arī pievienots Informatīvs ražotāja izdots materiāls par iekārtu. Pārbaudot iesniegto informāciju, Komisija konstatēja, ka vairākās pozīcijās sniegtā informācija ir pretrunīga, tajā skaitā: Tehniskās specifikācijas pozīcijā 2.2. “Ascendējoša tipa ventilatora plēša, redzama darbības laikā” pretendents piedāvājumā norāda, ka iekārtai ir “ascendējoša tipa ventilatora plēša, redzama darbības laikā”, taču pievienotais informatīvais materiāls norādīto informāciju neapstiprina. Veicot iekārtu specifikāciju salīdzināšanu organizācijas “ECRI institute” uzturētajā datu bāzē, Komisijas pieaicinātais eksperts konstatēja, ka iekārta LEON PLUS ir aprīkota ar descendējošu plēšu, kas neatbilst tehniskajai specifikācijai. Tehniskās specifikācijas pozīcijā 2.9. “Iespēja izveidot un saglabāt vismaz 5 dažādus ekrāna skatus (pēc lietotāja ieskatījumiem), kurus var mainīt operācijas laikā” pretendents piedāvājumā norāda, ka iekārtai ir “iespēja izveidot un saglabāt 5 (piecus) dažādus ekrāna skatus, kuru var mainīt operācijas laikā”, taču pievienotais informatīvais materiāls norādīto informāciju neapstiprina. Veicot iekārtu specifikāciju salīdzināšanu organizācijas “ECRI institute” uzturētajā datu bāzē, Komisijas pieaicinātais eksperts konstatēja, ka iekārtai LEON PLUS ir iespēja izveidot un saglabāt 4 (četrus) dažādus ekrāna skatus, kas neatbilst tehniskajai specifikācijai. Tehniskās specifikācijas pozīcijā 2.12. “PEEP diapazons OFF; 4 – 30 cm H2O” pretendents piedāvājumā norāda, ka iekārta atbilst prasībai “PEEP diapazons OFF; 4 – 30 cm H2O”, taču pievienotajā informatīvajā materiālā ir norādīts raksturlielums “PEEP, OFF, 0 – 20 mbar”, kas neatbilst tehniskajai specifikācijai. Tehniskās specifikācijas pozīcijā 2.15. “Ieelpas spiediena diapazons PC ventilācijai 5 – 60 cm H2O” pretendents piedāvājumā norāda, ka “Ieelpas spiediena diapazons PC ventilācijai ir 0 – 60 cm H2O”, taču pievienotajā informatīvajā materiālā ir norādīts raksturlielums “10 – 60 mbar”, kas neatbilst tehniskajai specifikācijai. Tehniskās specifikācijas pozīcijā 2.16. “Spiediena atbalsta diapazons 2 – 40 cm H2O, ar izmaiņu soli ne lielāku kā 1 cm H2O” pretendents piedāvājumā norāda, ka “Spiediena atbalsta diapazons 0 – 60 cm H2O, ar izmaiņu soli 1 cm H2O”, taču pievienotajā informatīvajā materiālā ir norādīts raksturlielums “5 – 60 mbar” , kas neatbilst tehniskajai specifikācijai. Tehniskās specifikācijas pozīcijā 2.18. “Ieelpas/izelpas (I:E) attiecības diapazons 2:1 – 1:8, ar palielinājuma soli ne lielāku par 0,5” pretendents piedāvājumā norāda, ka “Ieelpas/izelpas (I:E) attiecības diapazons 2:1 – 1:8, ar palielinājuma soli 0,1”, taču pievienotajā informatīvajā materiālā ir norādīts attiecības diapazons “1:4 – 4:1, ar palielinājuma soli 0,1”, kas neatbilst tehniskajai specifikācijai. Tehniskās specifikācijas pozīcijā 4.1. “Anestēzijas iekārtas darbība no iekšējās baterijas (akumulatora) ne mazāk kā 90 minūtes” pretendents piedāvājumā norāda, ka “Anestēzijas iekārtas darbība no iekšējās baterijas (akumulatora) – 90 minūtes”, taču pievienotajā informatīvajā materiālā ir norādīts “iekšējās baterijas (akumulatora) – 60 minūtes”, kas neatbilst tehniskajai specifikācijai. Pārbaudot SIA ‘’TRADINTEK’’, reģ. Nr. 40003308634, piedāvājumu, Komisija ir konstatējusi, ka pretendents piedāvā piegādāt anestēzijas iekārtu, par kuru iesniegts aizpildīts tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikumā dotajai formai, kā arī pievienots Informatīvs ražotāja izdots materiāls par iekārtu. Pārbaudot iesniegto informāciju, Komisija konstatēja, ka piedāvātā iekārta atbilst iepirkuma nolikuma tehniskajai specifikācijai. Pārbaudot SIA ‘’Medeksperts’’, reģ. Nr. 50003336771, piedāvājumu, Komisija ir konstatējusi, ka pretendents piedāvā piegādāt anestēzijas iekārtu, par kuru iesniegts aizpildīts tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikumā dotajai formai, kā arī pievienots Informatīvs ražotāja izdots materiāls par iekārtu. Ņemot vērā, ka piedāvājuma izvēles kritērijs atbilstoši nolikuma 4.sadaļai ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu un to, ka SIA ‘’Medeksperts’’, reģ. Nr. 50003336771, piedāvājums ir ar dārgāku cenu, Komisija nav veikusi detalizētu piedāvājuma pārbaudi. |
| Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteikto, kā arī iepirkuma nolikuma 7.pielikumu ‘’Vērtēšanas nosacījumi’’ , komisija pieņēma lēmumu: |
| atzīt par uzvarētāju iepirkumā ”Anestēzijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. PS 2017/03, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA ‘’TRADINTEK’’, reģ. Nr. 40003308634, adrese: Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010, kas iesniedza piedāvājumu par kopējo līgumcenu EUR 19 800.00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). |
| Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas datums: | 25.07.2017. |
| Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks: | Liepāja, 2017.gada 25.jūlijā |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs						A.RAUDA

Ziņojumu sagatavoja					                            	D.VERZE